# Nr sprawy: 										Załącznik nr 5 do SIWZ

# BDG-WZP.261.45.2018

#### ..................................................................................

nazwa i adres lub pieczęć adresowa Wykonawcy

..................................................................................

tel. i faks, e-mail Sprzedawcy

NIP: ……………………………….

REGON:…………………………………..

Nr konta bankowego: …………………………………………………………………..

# OFERTA

Oferuję dostawę 2 sztuk wzmacniaczy do kalibratora mocy i energii prądu przemiennego, zwanego dalej „urządzeniem”, ……………………………………………………..        …………………………………………………...

oznaczenia urządzenia (model, typ)                                             producent

- Oświadczam, że:

  - zapoznałem się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) i nie wnoszę do niej żadnych zastrzeżeń;

  - zamówienie zostanie zrealizowane zgodnie z wymaganiami Zamawiającego określonymi w SIWZ;

  - akceptuję warunki wzoru umowy, stanowiącego załącznik nr 6 do SIWZ.

  - Oświadczam, że w przypadku wyboru mojej oferty podpiszę umowę, zgodną z ww. wzorem, w terminie wskazanym przez Zamawiającego.

  - Cena netto …………………..zł, VAT…………..…zł, cena brutto za sprzedaż urządzenia wraz z jego dostawą: ……………………… zł (słownie brutto: …………………………………………………………………………………………………………………………… złotych i …/100).

  - Cena określona w ust. 4 jest ostateczna i obejmuje wszystkie koszty związane ze sprzedażą oraz dostawą przedmiotu zamówienia.

- Deklaruję, że zamówienie zrealizuję nie później niż w terminie ……………………………. od podpisania umowy (maksymalnie 90 dni).

- Miejsce dostawy: Główny Urząd Miar, ul. Elektoralna 2, 00-139 Warszawa, Samodzielne Laboratorium Elektryczności i Magnetyzmu, Pracownia Pomiarów Elektroenergetycznych, e-mail: electricity@gum.gov.pl.

- Specyfikacja urządzenia

| L.p. | Opis | Wymagania Zamawiającego | Sposób spełnienia przez oferenta ( tak / nie) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Charakterystyka wzmacniaczy do kalibratora mocy i energii prądu przemiennego | Urządzenia muszą: wytwarzać prąd przemienny do 200A w przedziale częst. 25 – 200 Hz i 400 Hz; osiągać dokładność wytwarzanego prądu musi być nie gorsza niż 660 ppm w paśmie częst. 40 – 70 Hz; osiągać dokładność wytwarzanego prądu przy częstotliwości 50 Hz nie gorsza niż 200 ppm; wytwarzać prąd proporcjonalny do sygnału podanego na wejście napięciowe (1V) lub prądowe; być sterowany poprzez interfejs RS-232; zachować pełną kompatybilność z kalibratorem typ 8100-3P i jego oprogramowaniem sterującym USIT prod. Rotek; być zasilane 230V, 50 Hz; posiadać przyciski sterujące: Operate, Standby, Range Selection; posiadać przewody pomiarowe; posiadać przewody zasilające | 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) |
| 2 | Inne wymagania | Wraz z urządzeniami Wykonawca musi przekazać protokół komunikacji i instrukcje sterujące. |  |
| 3 | Okres gwarancji | Minimum 36 miesięcy | Oferowany okres gwarancji (w miesiącach): |

………………………………………………………………………………………………………….

Data, imię i nazwisko (lub pieczątka imienna) i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

Informacje uzupełniające

| Informacje ogólne | Odpowiedź |
| --- | --- |
| Czy Wykonawca jest mikroprzedsiębiorstwem, bądź małym lub średnim przedsiębiorstwem ? 1) | [ ] Tak [ ] Nie |

1)   Zalecenie Komisji Europejskiej z dnia 6 maja 2003r. dotyczące definicji mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (Dz. U. L 124 z 20.5.2003, s. 36):

- mikroprzedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionów EURO.

- małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów EURO.

- średnie przedsiębiorstwa: przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi przedsiębiorstwami i które zatrudniają mniej niż 250 osób i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EURO lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EURO.

Informacje dotyczące podwykonawców:

Czy Wykonawca zamierza zlecić osobom trzecim podwykonawstwo jakiejkolwiek części zamówienia?

[ ] Tak                                                                    [ ] Nie
Jeżeli tak i o ile jest to wiadome, proszę podać wykaz proponowanych podwykonawców:

| Zakresu prac objętych przedmiotem zamówienia, który Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcy / podwykonawcom | Procentowy udział lub wartość część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy / podwykonawcom (o ile jest znana) | Nazwa (firma) podwykonawcy | Czy podwykonawca jest podmiotem, na którego zasoby powołuje się Wykonawca na zasadach art. 22a ustawy Pzp |
| --- | --- | --- | --- |
| ……………………………… | …………………. | ……………………. | TAK / NIE* |
| ……………………………… | …………………. | ……………………. | TAK / NIE* |
| ……………………………… | …………………. | ……………………. | TAK / NIE* |

* (niepotrzebne skreślić)

………………………………………………………………………………………………………….

Data, imię i nazwisko (lub pieczątka imienna) i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy