Opis przedmiotu zamówienia

Dostawa multisensorowej maszyny  pomiarowej

  - Przedmiotem zamówienia jest dostawa multisensorowej maszyny pomiarowej sterowanej CNC (maszyna z głowicą optyczną i stykową z możliwością rozbudowy o czujnik światła białego).

  - Dostawa obejmuje: transport, umieszczenie w pomieszczeniu laboratoryjnym 065, którego plany stanowią integralną część niniejszego opisu, instalacje, uruchomienie maszyny i wykonanie testu zgodności z  ISO 10360-2 i ISO 10360-7 przez Wykonawcę  oraz potwierdzenie dokładności maszyny certyfikatem akredytowanego laboratorium.

  - Szczegółowy opis urządzenia:

| L.p. | Multisensorowa maszyna pomiarowa (maszyna z dwiema głowicami: optyczną i stykową z możliwością rozbudowy o czujnik światła białego) |
| --- | --- |
|  | Parametry |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 | Minimalny zakres pomiarowy: X = 400 mm, Y = 400 mm, Z = 200 mm. Specyfikacja głowicy stykowej: - stykowa głowica pomiarowa umożliwiająca stosowanie wymiennych końcówek pomiarowych pionowych i bocznych. - zestaw trzpieni pomiarowych o różnej długości i średnicy, - dopuszczalny błąd graniczny MPE w odniesieniu do ISO 10360-2, pomiar stykowy (dla temperatury 20 °C ± 1 °C) co najwyżej: EL,MPE: (1,5+0,004L) μm, gdzie L – mierzona długość w mm. Specyfikacja głowicy optycznej: - system optyczny umożliwiający pomiar w świetle odbitym i przechodzącym z zastosowaniem oświetlenia współosiowego przez obiektyw oraz przez oświetlacz pierścieniowy LED; - dopuszczalne błędy graniczne MPE w odniesieniu do ISO 10360-7, pomiar optyczny (dla temperatury 20 °C ± 1 °C) co najwyżej: EX,Y,Z,MPE: (0,9+0,004L) μm, gdzie L – mierzona długość w mm, EXY,MPE: (1,0+0,004L) μm, gdzie L – mierzona długość w mm. Pulpit do manualnego sterowania pracą maszyny. Maszyna musi być wyposażona w system kontroli i kompensacji temperatury (temperatury maszyny oraz temperatury przedmiotu mierzonego). Zintegrowany system tłumienia wibracji. Maszyna musi być wyposażona we wzorce wraz ze świadectwem wzorcowania (kulę wzorcową, pierścień wzorcowy i wzorzec do wzorcowania układu optycznego) o dokładności odpowiadającej wymaganiom maszyny. System komputerowy o parametrach właściwych dla proponowanej maszyny współrzędnościowej wraz z monitorem LCD min. 23” oraz oprogramowaniem, mysz, klawiatura, licencja Windows. Oprogramowanie maszyny wraz z licencją pozwalające minimum na pomiary w trybie optycznym i stykowym standardowych cech wielkości geometrycznych i generowania raportów pomiarowych. Montaż, uruchomienie, wzorcowanie i potwierdzenie dokładności maszyny zgodnie z ISO 10360-2 i ISO 10360-7. Certyfikat akredytowanego laboratorium potwierdzający dokładność maszyny w całym jej zakresie pomiarowym. Instrukcja obsługi w języku polskim lub angielskim. Gwarancja min. 12 m-cy od daty odbioru technicznego urządzenia. Szkolenie min. 4 dniowe dla min. 3 osób. |