Opis przedmiotu zamówienia

Dostawa multisensorowej maszyny  pomiarowej

  - Przedmiotem zamówienia jest dostawa multisensorowej maszyny pomiarowej sterowanej CNC (maszyna z głowicą optyczną i stykową z możliwością rozbudowy o czujnik światła białego).

  - Dostawa obejmuje: transport, wstawienie do pomieszczenia laboratoryjnego 065, instalacje, uruchomienie maszyny i wykonanie testu zgodności z  ISO 10360-2 i ISO 10360-7, przez Wykonawcę  oraz dostarczenie dokumentu producenta urządzenia potwierdzającego dokładności maszyny.

  - Szczegółowy opis urządzenia:

| L.p. | Multisensorowa maszyna pomiarowa (maszyna z dwiema głowicami: optyczną i stykową z możliwością rozbudowy o czujnik światła białego) |
| --- | --- |
|  | Parametry |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 | Minimalny zakres pomiarowy: X = 400 mm, Y = 400 mm, Z = 200 mm Specyfikacja głowicy stykowej: - stykowa głowica pomiarowa umożliwiająca stosowanie wymiennych końcówek pomiarowych pionowych i bocznych - zestaw trzpieni pomiarowych o różnej długości i średnicy, - dopuszczalny błąd graniczny MPE w odniesieniu do ISO 10360-2, pomiar stykowy (dla temperatury 20 °C ± 1 °C) co najwyżej: EL,MPE: (1,5+0,004L) μm, gdzie L – mierzona długość w mm Specyfikacja głowicy optycznej: - system optyczny umożliwiający pomiar w świetle odbitym i przechodzącym z zastosowaniem oświetlenia współosiowego przez obiektyw oraz przez oświetlacz pierścieniowy LED - dopuszczalne błędy graniczne MPE w odniesieniu do ISO 10360-7, pomiar optyczny (dla temperatury 20 °C ± 1 °C) co najwyżej: EX,Y,Z,MPE: (0,9+0,004L) μm, gdzie L – mierzona długość w mm EXY,MPE: (1,0+0,004L) μm, gdzie L – mierzona długość w mm Pulpit do manualnego sterowania pracą maszyny Maszyna musi być wyposażona w system kompensacji temperatury przedmiotu mierzonego oraz posiadać w każdej osi pomiarowej liniały o współczynniku rozszerzalności liniowej  = (0 ± 0,5) 1/°C lub czujniki pozwalające na kompensację temperatury maszyny. Zintegrowany system tłumienia wibracji Maszyna musi być wyposażona we wzorce wraz ze świadectwem wzorcowania (kulę wzorcową, pierścień wzorcowy i wzorzec do wzorcowania układu optycznego) o dokładności odpowiadającej wymaganiom maszyny System komputerowy o parametrach właściwych dla proponowanej maszyny współrzędnościowej wraz z monitorem LCD min. 23” oraz oprogramowaniem, mysz, klawiatura, licencja Windows; Oprogramowanie maszyny wraz z licencją pozwalające minimum na pomiary w trybie optycznym i stykowym standardowych cech wielkości geometrycznych i generowania raportów pomiarowych Montaż, uruchomienie i potwierdzenie dokładności maszyny zgodnie z ISO 10360-2 i ISO 10360-7 Dokument producenta urządzenia potwierdzający dokładność maszyny w całym jej zakresie pomiarowym Instrukcja obsługi w języku polskim lub angielskim Gwarancja min. 12 m-cy od daty odbioru technicznego urządzenia Szkolenie min. 4 dniowe dla min. 3 osób |