# Nr sprawy: 										Załącznik nr 2 do SIWZ

# BDG-WZP.261.95.2018

OFERTA

#### ..................................................................................

nazwa i adres lub pieczęć adresowa Wykonawcy

..................................................................................

tel., faks i e-mail Wykonawcy

NIP: ……………………………….

REGON:…………………………………..

Nr konta bankowego: …………………………………………………………………..

- Zobowiązuję się do sprzedaży systemu pomiarowego wzorca pierwotnego mocy ultradźwięków w zastosowaniach medycznych wraz z jego dostarczeniem do siedziby Zamawiającego, instalacją i uruchomieniem oraz przeszkoleniem pracownika Zamawiającego.

- Oświadczam, że:

  - zapoznałem się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) i nie wnoszę do niej żadnych zastrzeżeń;

  - zamówienie zostanie zrealizowane zgodnie z wymaganiami Zamawiającego określonymi w załączniku nr 1 do SIWZ;

  - akceptuję warunki wzoru umowy, stanowiące załącznik nr 7 do SIWZ.

  - Zobowiązuję się, że w przypadku wyboru mojej oferty podpiszę umowę, zgodną z ww. wzorem, w terminie określonym przez Zamawiającego.

  - Cena brutto za wykonanie całości przedmiotu zamówienia (I i II etapu) wynosi …………………………… zł (słownie: ………………..…………..………… …………………………………………………………………………………………………………………………. złotych 
i …/100) cena netto wynosi: ……………………………….… zł w tym:

- cena brutto za wykonanie I etapu wynosi ……………… zł (słownie: ………………………………………………………………………. złotych 
i …/100), cena netto wynosi: ……………………………….… zł;

- cena brutto za wykonanie II etapu wynosi …………………………… zł (słownie: ………………..…………..………….………………. złotych 
i …/100), cena netto wynosi: ……………………………….… zł.

  - Cena łączna brutto, określona w ust. 4, jest ostateczna i obejmuje wszystkie koszty związane z wykonaniem umowy, w szczególności:

- wszelkie koszty związane z dostarczeniem urządzenia, w tym koszty transportu do miejsca świadczenia i związane z jego zwrotem (reklamacją) oraz koszty ubezpieczenia;

- instalacji, testowania oraz uruchomienia urządzenia;

- udzielenia i realizacji gwarancji jakości;

- przeszkolenia pracownika Zamawiającego.

- Termin realizacji:

- I etapu - 180 dni od dnia podpisania umowy,

- II etapu - 360 dni od dnia podpisania umowy.

- Miejsce dostawy: Główny Urząd Miar, 00-139 Warszawa, ul. Elektoralna 2, pomieszczenia Samodzielnego Laboratorium Akustyki i Drgań.

- Specyfikacja urządzenia:

Etap I

| Lp | Opis | Wymagania Zamawiającego | Sposób spełnienia przez oferenta (tak / nie) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | System pomiarowy wzorca pierwotnego mocy ultradźwiękowej powinien zawierać. | Mikrowagę o rozdzielczości 0,01 mg i obciążeniu maksymalnym 220 g, Basen pomiarowy, Absorbery pola ultradźwiękowego, Urządzenia i akcesoria niezbędne do zestawienia stanowiska wzorca pierwotnego mocy ultradźwiękowej, Zestawy wzorcowanych wzorców masy (1mg do 100 g), Dwuczęstotliwościowe źródło kontrolne, o częstotliwościach 3,5 MHz i 7 MHz oraz nominalnych wartościach mocy wyjściowej 10 mW, 100 mW i 1000 mW, Urządzenie sterujące z oprogramowaniem niezbędnym do prawidłowego działania systemu pomiarowego wzorca pierwotnego mocy ultradźwiękowej oraz układu do pomiaru konduktancji promieniowania, a także do pozyskiwania i analizy danych pomiarowych, Stół z aktywną wibroizolacją o wymiarach dostosowanych do wymiarów stanowiska pomiarowego wzorca pierwotnego mocy ultradźwiękowej. | 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. |
| 2 | Układ do pomiaru konduktancji promieniowania powinien zawierać: | Wzorzec napięcia przemiennego zawierający termiczne przetworniki napięcia AC-DC i woltomierz cyfrowy, Generator funkcyjny jednokanałowy, umożliwiający wytwarzanie impulsów sygnału sinusoidalnego w zakresie częstotliwości do 25 MHz, 120 MHz, napięcie peak to peak od 1 mV do 10 V, Wzmacniacz mocy o charakterystyce częstotliwościowej od 100 kHz do 100 MHz, impedancji wejściowej i wyjściowej 50 Ω, 150 W i wzmocnieniu co najmniej 50 dB, Oscyloskop cyfrowy czterokanałowy o szerokości pasma analogowego 350 MHz, częstotliwości próbkowania 5 GHz, Dwa przetworniki ultradźwiękowe stosowane w terapii działające przy częstotliwości 1 i 3 MHz | 1. 2. 3. 4. 5. |
| 3 | Dokumenty | Sprawozdanie z badania dostarczonego systemu, w tym z badania kluczowych systematycznych czynników wpływających, Wartości oszacowanych składowych niepewności typu B oraz budżety niepewności dotyczące pomiaru mocy ultradźwiękowej i konduktancji promieniowania, przy prawdopodobieństwie rozszerzenia 95 % i współczynniku rozszerzenia k = 2, Świadectwo wzorcowania wzorca pierwotnego mocy ultradźwiękowej poprzez porównanie z innym wzorcem pierwotnym mocy ultradźwiękowej, o właściwościach potwierdzonych w porównaniu kluczowym, Świadectwa wzorcowania zakupionych przyrządów pomiarowych, jeżeli ma to zastosowanie Instrukcję obsługi całego systemu, w tym procedury pomiarowe oraz instrukcje obsługi zakupionych przyrządów pomiarowych, w języku angielskim. | 1. 2. 3. 4. 5. |
| 4. | Szkolenia | Przeszkolenie jednego pracownika GUM w laboratorium, którym Wykonawca dysponuje na potrzeby przeprowadzenia szkolenia w ramach niniejszego postępowania, połączone z badaniem i walidacją całego systemu. |  |

Etap II

| Lp. | Opis | Wymagania Zamawiającego | Sposób spełnienia przez oferenta (tak / nie) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | System do wzorcowania wtórnego hydrofonów powinien zawierać | Urządzenie do badania rozkładu pola ultradźwiękowego ze specjalnym oprogramowaniem, zawierające między innymi basen do automatycznego skanowania pola akustycznego oraz uchwyt do przetworników i suwnicę do ich pozycjonowania, do zainstalowania na basenie, Wzmacniacz dopasowujący szerokopasmowy, o dużej impedancji wejściowej, Dwa hydrofony membranowe, które będą służyć jako hydrofony odniesienia, Urządzenie sterujące z oprogramowaniem niezbędnym do prawidłowego działania systemu do wzorcowania wtórnego hydrofonów, a także do pozyskiwania i analizy danych pomiarowych. | 1. 2. 3. 4. |
| 2 | Dokumenty | Świadectwa wzorcowania hydrofonów odniesienia, potwierdzające spójność pomiarową z wzorcem pierwotnym ciśnienia akustycznego w wodzie, Sprawozdanie z badania i walidacji dostarczonego systemu wraz z analizą składowych niepewności typu B i budżetem niepewności przy prawdopodobieństwie rozszerzenia 95 % i współczynniku rozszerzenia k = 2; walidacja powinna obejmować porównanie uzyskiwanych wyników z wynikami uzyskanymi za pomocą innego systemu do wzorcowania hydrofonów metodą porównawczą, którego właściwości i jakość zostały potwierdzone poprzez akredytację zgodnie z ISO/IEC 17025. Instrukcja obsługi całego systemu, w tym procedury wzorcowania hydrofonów oraz instrukcje obsługi zakupionych przyrządów pomiarowych, w języku angielskim. Przewodnik dotyczący okresowej konserwacji. | 1. 2. 3. 4. |
| 3 | Szkolenie | Przeszkolenie jednego pracownika GUM w laboratorium, którym Wykonawca dysponuje na potrzeby przeprowadzenia szkolenia w ramach niniejszego postępowania, połączone z badaniem i walidacją całego systemu. |  |

- Wykonawca udzieli gwarancji na zrealizowany przedmiot zamówienia:

1)	na okres od dnia odbioru etapu I do dnia odbioru etapu II,

2)	na okres……….. (min. 12 miesięcy) miesięcy na całość urządzenia realizowanego w etapie I i II.

- Zobowiązuję się do realizacji powinności gwarancyjnych z zachowaniem następujących terminów:

      - usunięcie wady urządzenia - w ciągu 30 dni roboczych od dnia zgłoszenia reklamacji;

      - usunięcie wady wymagającej wymiany części urządzenia - w ciągu 60 dni roboczych od dnia zgłoszenia reklamacji;

      - wymiana całego urządzenia na wolne od wad, o tych samych lub lepszych właściwościach, parametrach technicznych i cechach funkcjonalnych - w ciągu 7 miesięcy od dnia zgłoszenia istotnej wady, uniemożliwiającej korzystanie z urządzenia zgodnie z jego przeznaczeniem.

- Termin związania ofertą – 60 dni od dnia otwarcia ofert.

12. Następujące części zamówienia zamierzam powierzyć podwykonawcom (wypełnić o ile dotyczy):

………………………………………………………………………………………………………….

13.  Wykaz licencji.

Wykaz licencji do oprogramowania zapewniającego prawidłowe działanie systemu pomiarowego, które Wykonawca oferuje Zamawiającemu:

- ……………………………………………………………………………………………………………………………………..

nazwa oprogramowania

- ……………………………………………………………………………………………………………………………………..

nazwa oprogramowania

- ……………………………………………………………………………………………………………………………………..

nazwa oprogramowania

- ……………………………………………………………………………………………………………………………………..

nazwa oprogramowania

………………………………………………………………………………………………………….

Data, imię i nazwisko (lub pieczątka imienna) i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy